Технические характеристики (техническое задание)

Установка получения сверхчистой воды УПСВ-10

производства ООО ПФ «Ливам»

| Назначение | Внешний вид |
| --- | --- |
| Производство воды типа I и типа II по ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия» в учреждениях различного профиля. Качество исходной воды, поступающей в установку, должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (с рядом уточнений*). Температура исходной воды должна быть в пределах от 5C до 35C. *Указано в руководстве пользователя. Уточняйте у завода-изготовителя. |  |
| Технические характеристики |  |
| Качество производимой воды | согласно требованиям статьи ФС 2.2.0020 «Вода очищенная», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа I типа II |
| Удельная электрическая проводимость производимой воды при 20 (±2)C | - Вода очищенная, мкСм/см, не более, …30 - Вода II типа, мкСм/см (МОм·см), ...0,25 (4,0) - Вода I типа, мкСм/см (МОм·см), …0,052 (19) |
| Производительность, дмз/ч | - Вода очищенная, дмз/ч, не менее 17 - Вода II типа, дмз/ч, не менее 10 - Вода I типа, дмз/ч, не менее 10 |
| Род тока, частота, напряжение | переменный однофазный, 50 Гц, 220 В (±10 %) |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 85 |
| Расход исходной воды, при tводы = 10C, л/ч | 30 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 660×415×540 |
| Исполнение | Настольное с регулируемыми опорами. |
| Масса, кг | 28,6 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 12 |
| Срок службы, лет | не менее 5 |
| Особенности |  |
| - Интуитивно понятное управление Установки получения сверхчистой воды УПСВ-10 значительно упрощает использование системы. Вся необходимая информация предоставляется пользователю на цветном ЖК-дисплее, на котором отображаются данные о качестве производимой воды, уровне воды в резервуаре, а также значки предупреждающих сообщений. Например, текущее состояние системы, необходимость замены мембраны и т. д. Для обеспечения оптимальной и максимально понятной работы системы иконки на ЖК-дисплее меняют цвет, давая визуальную индикацию процессов. | - С помощью высокоточных кондуктометрических датчиков система проводит постоянный мониторинг ключевых параметров качества воды. Пользователь получает непосредственный прямой контроль работы системы в режиме реального времени. - Надежное измерение удельного сопротивления обеспечивается низкой константой проточной ячейки измерения сопротивления и наличием температурной компенсации. |
| - После каждого этапа очистки система проверяет удельную проводимость воды, давление на мембране обратного осмоса, качество пермеата, температуру воды, а также в автоматическом режиме управляет процессом рециркуляции в резервуаре. | - Еще большие преимущества для пользователя обеспечивают установленный в базовой комплектации УФ модуль обеззараживания и финишный микрофильтр, позволяющие получить воду ещё более высокого качества. |
| - Ступени очистки: 1. ступень предварительной очистки воды, 2. ступень обратноосмотической очистки с повышающим насосом, 3. ступень деионизации получения воды II типа, 4. ступень ультрафиолетового облучения, 5. ступень деионизации получения воды I типа, 6. ступень мембранной фильтрации воды I типа |  |